«ИПО-1»

Измеритель параметров оптронов

Обзор

Измеритель параметров оптронов ИПО-I является автоматизированной измерительной системой и предназначен для замера и визуального наблюдения параметров и технических характеристик оптронов при

проведении испытаний в соответствии с ГОСТ 24613.0., а именно:

- входное напряжение Uвх в соответствии с ГОСТ 24613.3,

- выходное остаточное напряжение Uост в соответствии с ТТО.012.076,

- ток утечки на выходе	Iут вых в соответствии с ГОСТ 24613.2.

ИПО-1 позволяет проводить измерения

при организации климатических

испытаний на воздействие тепла и холода.

Прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 24613.0, ГОСТ

12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0 и ПУЭ

«Правила устройства электроустановок.

Издание 7».

Индикация годен/брак

Блок

процессора

АЦП

Задание режимов

Ввод данных

Усиление и фильтрация

Блок коммутации

|  | Диапазон измерения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра, ед. измерения параметра |  |  | Погрешность измерения |
|  | не менее | не более |  |
| Входное напряжение Uвх, В | 0 | 2,5 | 4 % |
| Выходное остаточное напряжение Uост1, В | 0 | 2,5 | 4 % |
| Выходное остаточное напряжение Uост2, В | 0 | 2,5 | 4 % |
| Ток утечки Iут, мкА | 0 | 20 | 0-500 нА — 10 %; 0,5-20 мкА — 5 % |
| Ток пробоя Iпр, мкА | 0 | 20 |  |

- АО «Оптрон»

Конструкция

Прибор обеспечен автоматической цифровой индикацией на дисплеях, а также светодиодным информационным табло, отображающим соответствие или превышение заданных требований параметров и технических характеристик до 120 одновременно испытуемых оптронов. Задействован вывод информации об измерениях на ПК.

Параметры:

  - Питание 220 В 10 %,

частота 50 Гц 2,5 %.

  - Потребляемая мощность 35 Вт.

  - Габаритные размеры — 490х360х450 мм.

  - Вес- 16,5 кг.

ИПО-1, созданный для устранения «узкого места» (bottleneck) на операции измерения параметров оптронов, производимых АО «Оптрон», в полной мере с незначительными доработками можно применять для измерения значений характеристик диодов, транзисторов, стабилитронов и других

полупроводниковых приборов, в т.ч. и в бескорпусном исполнении.

- АО «Оптрон

АО «Оптрон»