
**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051413574873.jpg" \t "_blank)**



**主要技术指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **型号 包含湿度控制---ER/EL/ESL 不含湿度控制---EM/EU/EG** | | | **ER/M-02** | **ER/M-04** | **ER/M-10** | **EL/U-01** | **EL/U-02** | **EL/U-04** | **EL/U-10** | **ESL/G-01** | **ESL/G-02** | **ESL/G-04** | **ESL/G-10** |
| 标称内容积（升） | | | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 1000 |
| 性能 | 温度范围 | | -20～+150℃ | | | -40～+150℃ | | | | -70～+150℃ | | | |
| 湿度范围(仅湿热型） | | 25～98%RH/(20～85)℃ | | | | | | | | | | |
| 温度波动度 | | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-207规则表示) | | | | | | | | | | |
| 温度偏差 | | ±2.0℃ | | | | | | | | | | |
| 湿度偏差(仅湿热型） | | ±3.0%RH(>75%RH), ±5.0%RH(≤75%RH) | | | | | | | | | | |
| 升温时间 | | -20→+150℃ | | | -40→+150℃ | | | | -70→+150℃ | | | |
| ≤60min | | | | | | | | | | |
| 降温时间 | | +20→-20℃ | | | +20→-40℃ | | | | +20→-70℃ | | | |
| ≤45min | | | ≤60min | ≤45min | ≤60min | | ≤80min | | | |
| 内部尺寸 (mm) | | W | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
| H | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 750 | 850 | 1000 |
| D | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 外部尺寸(不含凸起部分）(mm) | | W | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 | 810 | 910 | 1010 | 1410 |
| H | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 | 1534 | 1779 | 1879 | 2030 |
| D | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1173 | 1373 | 1588 |
| 适用电源 | | | 380V（三相四线+保护地线） | | | | | | | | | | |
| 冷凝方式 | | | 风冷和水冷两种方式可选 | | | | | | | | | | |