
**[Main technical parameters](http://www.gws.net.cn/img/201704051438428373.jpg" \t "_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 包含湿度控制---HSL 不含湿度控制---HG | | | HSL/G-04 | HSL/G-10 |
| 标称内容积（升） | | | 400 | 1000 |
| 性能 | 温度范围 | | -70～+150℃ | |
| 湿度范围(仅湿热型） | | (10～98)%RH/(10~95)℃ | |
| 温度波动度 | | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2017规则表示) | |
| 温度偏差 | | ±2.0℃ | |
| 湿度偏差(仅湿热型） | | ±3.0%RH(>75%RH), ±5.0%RH(≤75%RH) | |
| 升温速率 | | -55℃→+70℃ ≥ 4 ℃/min（标准负载） | |
| 降温速率 | | 70℃→-55℃  ≥ 3 ℃/min（标准负载） 120℃→-40℃ ≥ 3 ℃/min（标准负载） | |
| 标准负载 | | 10 Kg铝锭 | 15 Kg铝锭 |
| 内部尺寸 (mm) | | W | 600 | 1000 |
| H | 850 | 1000 |
| D | 800 | 1000 |
| 外部尺寸 （不含凸起部分） (mm) | | W | 1010 | 1410 |
| H | 1869 | 2020 |
| D | 1473 | 1588 |
| 适用电源 | | | 380V（三相四线+保护地线） | |
| 冷凝方式 | | | 风冷和水冷两种方式可选 | |