
**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051437194093.jpg" \t "_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 包含湿度控制---QW 不含湿度控制---QT | | | QW/T0270W5 QW/T0270W10 QW/T0270W15 | QW/T0570W5 QW/T0570W10 QW/T0570W15 | QW/T1070W2 QW/T1070W5 QW/T1070W10 QW/T1070W15 | QW/T2470W2 QW/T2470W5 QW/T2470W10 QW/T2470W15 | QW/T3470W2 QW/T3470W5 QW/T3470W10 QW/T3470W15 | QW/T4970W2 QW/T4970W5 QW/T4970W10 |
| 标称内容积（m3） | | | 0.21 | 0.50 | 1.0 | 2.36 | 3.37 | 4.89 |
| 性 能 | 温度范围 | | -70℃～+150℃ | | | | | |
| 湿度范围(仅湿热型） | | (20～98) %RH/ (20～85) ℃ | | | | | |
| 温度波动度 | | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) | | | | | |
| 温度偏差 | | ±1.5℃ | | | | | |
| 湿度偏差(仅湿热型） | | ±3.0%RH(湿度>75%RH),   ±5.0%RH（湿度≤75%RH) | | | | | |
| 温度变化速率（机械制冷） | | 2/5/10/15℃/min（标准负载下，-55℃～+70℃，全程平均，入风区控制点测量） | | | | | |
| 标准负载 | | 12.5kg铝锭， 250W发热量 | 15kg铝锭， 350W发热量 | 50kg铝锭， 700W发热量 | 100kg铝锭， 1000W发热量 | 150kg铝锭， 1500W发热量 | 200kg铝锭， 2000W发热量 |
| 内部尺寸 (mm) | | W | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
| H | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 |
| D | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 适用电源 | | | 380V（三相四线+保护地线） | | | | | |
| 冷凝方式 | | | 水冷 | | | | | |