Технические характеристики

| Рабочая частота | 26,5 кГц |
| --- | --- |
| Амплитуда смещения рабочего торца волновода- инструмента в зависимости от типа | 20 – 80 мкм |
| Режим работы | продолжительный с повторно- кратковременной нагрузкой |
| Длительность работы одного акустического узла | 20 мин. работы, 20 мин. перерыв |
| Установка временных интервалов работы | от 10 с до 60 мин. с дискретностью 1 с |
| Количество акустических узлов | 2 шт. |
| Время установления рабочего режима | 5 с |
| Эквивалентный уровень звука | 55 дБа |
| Режим питания: - переменное напряжение | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 40 ВА |
| Габариты генератора | 330х330х135 мм |
| Габариты акустического узла | 135х35 мм |
| Масса в комплекте поставки: - генератора - акустического узла | 6,5 кг 3,5 кг 0,3 кг |

Комплект поставки медаппарата УЗ для гинекологии

| Наименование | Волновод-инструмент |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор ультразвуковой |  |  | 1 |
| Акустический узел | Представляет собой пьезокерамический преобразователь электрических колебаний в механические, размещенный в цилиндрическом корпусе из пластмассы |  | 2 |
| Насадки для зеркала Куско: |  |  |  |
| «Н1» | Используются при санации влагалища и вагинальной части матки, представляют собой полудиск с фторопластовой втулкой для центрирования волновода-инструмента и кронштейном с винтом для крепления на зеркале (насадки трех видов: большие, средние, малые) |  | 1 |
| «Н2» |  |  | 1 |
| «Н3» |  |  | 1 |
| Расширители - ограничители |  |  |  |
| «ВМ» | Для санации полости матки представляют собой перфорированную конструкцию со сферическим наконечником и ручкой-трубкой, через которую осуществляется подача лекарственного раствора в зону обработки |  | 1 |
| «1» | Для санации влагалища и вагинальной части шейки матки представляют собой перфорированную коническо – цилиндрическую конструкцию, снабженную трубкой для подачи лекарственного раствора и фторопластовой втулкой для центрирования волновода-инструмента |  | 1 |
| «2» |  |  | 1 |
| «3» |  |  | 1 |
| Ограничитель «РП» | Для санации ран промежности представляет собой усеченный вдоль оси конус с ручкой. При наложении на рану создает открытый с одной стороны объем, позволяет удерживать у раневой поверхности жидкий лекарственный раствор и при помощи волновода-инструмента проводить обработку очага инфекции |  | 1 |
| Набор волноводов – инструментов |  |  |  |
| «АГ» |  | Для санации влагалища, вагинальной части шейки матки и внутренней полости шейки матки, вульвы, промежности через жидкий лекарственный раствор (двухполуволновый цилиндрический стержень со скошенным под углом торцом) | 1 |
| «БГ» |  | Для контактной УЗ коагуляции тканей, УЗ дилатации и УЗ санации через промежуточные лекарственные среды тканей, цервикального канала шейки матки, женской уретры и прочего (однополуволновый цилиндрический стержень с торцом в виде полусферы) | 2 |
| «ВГ» |  | Для контактной обработки через консистентные и жидкие лекарственные препараты и озвучивания участков очагов инфекции, имеющих неровную поверхность (двухполуволновый цилиндрический стержень с рабочим окончанием в виде прямой чашки) | 2 |
| «ГГ» |  | Применяется для контактной обработки через жидкий лекарственный препарат шейки матки, пораженной воспалительным процессом (с рабочим окончанием в виде вогнутой чашки) | 2 |
| «ДГ» |  | Для обработки через жидкий лекарственный препарат шейки матки и устья цервикального канала, пораженных воспалительным процессом | 2 |
| «ЕГ» |  | Для введения и распыления лекарственного препарата во влагалище, а также для распыления лекарственного препарата при обработке очага воспаления (волновод-распылитель) | 1 |
| «ЗГ» |  | Для санации через промежуточный лекарственный препарат тканей молочной железы, вульвы, промежности и прочего. Позволяет озвучивать ткани очага инфекции, имеющие неровную поверхность (со скошенным под углом торцом) | 1 |
| «ЗГ1» |  | Как и волновод «АГ», позволяет озвучивать более отдаленные участки очага инфекции (трехполуволновый цилиндрический стержень с торцом в виде полусферы) | 2 |
| «ИГ» |  | Для контактной обработки влагалищной части шейки матки и устья цервикального канала, пораженных воспалительным процессом (с торцом грибообразной формы) | 2 |
| «МГ» |  | Для УЗ санации через промежуточный лекарственный раствор тканей влагалища, полости матки, вульвы, промежности, молочной железы (с торцом в виде полусферы) | 2 |
| «СГ» |  | Для рассечения мягких тканей, хрящей, удаления грануляции, иссечения малых опухолей, прижигания мягких тканей и остановки кровотечений (в виде скальпеля) | 1 |
| Паспорт |  |  | 1 |
| Методические рекомендации |  |  | 1 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи аппарата.