| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Максимальный температурный диапазон термостатирования,°С | от Токр+5 до +60 | Токр.- температура окружающего воздуха |
| 2.Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: до +45°С включительно от +45°С до +60°С | от -1 до +1 от -2 до +1 | До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере может превышать заданную на большую величину |
| 3.Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, °С | ±0,4 |  |
| 4.Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более | 120 |  |
| 5.Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее | 500 |  |
| 6.Потребляемая мощность термостата, Вт, не более | 250 |  |
| 7.Размеры рабочей камеры, мм, не менее: - длина - ширина (глубина до дверцы) - высота | 243 246 323 |  |
| 8.Габаритные размеры термостата, мм, не более: - длина - ширина - высота | 375 368 550 |  |
| 9.Масса термостата, кг, не более: - без принадлежностей - с принадлежностями и ЗИП | 21 24 |  |
| 10.Средний срок службы, лет, не менее | 10 |  |