| Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Рабочий диапазон температур, °С | от tкомн.+2 до +60 |  |
| 2. Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема камеры от заданной, в установившемся тепловом режиме, °С, не более в диапазоне от (tкомн.+2) °С до +40 °С включительно | ±1 | До выхода на установившийся тепловой режим температура в рабочей камере может отличаться от заданной на большую величину |
| 3. Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема камеры от заданной, в установившемся тепловом режиме, °С, не более, в диапазоне от + 41 до +60 °С | ±1,5 |  |
| 4. Время установления рабочего режима при нагреве от комнатной температуры до 60 °С, мин, не более | 120 |  |
| 5. Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |  |
| 6. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,9 |  |
| 7. Напряжение питающей сети, В Частота питающей сети, Гц | 220 50 |  |
| 8. Размеры рабочей камеры, мм, не менее: высота × ширина × глубина | 646х676х465 |  |
| 9. Габаритные размеры, мм, не более: высота × ширина × глубина | 1235х880х755 |  |
| 10. Масса термостата, кг, не более | 105 |  |
| 11. Средний срок службы, лет, не менее | 10 |  |