Основные технические характеристики:

1.  Система отведений ЭКГ                                         - 12 общепринятых отведений

2.  Параметры ЭКГ канала:

диапазон входных амплитуд, мВ                                                      - от 0.03  до  ±5

диапазон входных частот по уровню -3дБ, Гц                               - от 0,05 до 100

постоянная времени, не менее Сек                                                                     -  3,2

напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу, не более мкВ    -   25

коэффициент подавления синфазной помехи, не менее  дБ                        - 100

входной импеданс, не менее  МОм                                                                      -   20

максимальная величина постоянного тока во входных

цепях при наложенных электродах, не более мкА                                          -   0,1

частота дискретизации АЦП, Гц                                                                            -  500

число разрядов АЦП, bit                                                                                          -    24

3. Длительность хранимой ЭКГ-12 в энергонезависимой памяти,           - от 8 сек
                                                                                                                                          до 5 мин.

4. Связь с персональным компьютером                                                          - USB 2.0
                                                                                и/или беспроводная Bluetooth v2.0+EDR

5. Скорость передачи данных, бод                                                                    - 115 200

6. Передача звуковым ЧМ сигналом (задаются настройками):

Центральная частота                                                                           -  1400 / 1900 Гц

Крутизна преобразования                                                                  -  40 / 100 Гц/мВ

7. Питание ЭКП:                                                         - от двух элементов типа АА, 1,2В

или 5В от USB порта ПК

8. Время установления рабочего режима, не более Сек                                       - 20

9. Потребляемый ток, не более мА:                                                                           - 100

10. Количество циклов записи/передачи ЭКГ-12
            без замены батарей, не менее                                                                              - 100

11. Габаритные размеры ЭКП, мм                                                                  - 80х130х30

12. Масса ЭКП,     в укладке, не более Кг                                                                     - 2,5

без укладки, не более Кг                                                                 - 0,2

​

Соответствуют ГОСТ IEC 60601-2-51-2011 Частные требования безопасности с учетом

основных функциональных характеристик к регистрирующим и анализирующим

одноканальным и многоканальным электрокардиографам.