## Технические характеристики

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Диапазон измерений длин волн, нм | 475,3-753,6 |
| Спектральное разрешение, нм, не более | 3 |
| Длина волны лазера, нм | 405 |
| Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения измерений длин волн, % | 0,5 |

| Предел обнаружения по родамину В, мг/дм3 | 0,0002 |
| --- | --- |
| Линейность измерений массовой концентрации родамина В, %, не более | 10 |
| Г абаритные размеры, мм, не более | 230 x 146 x 60 |
| Масса, кг, не более | 1,6 |
| Класс лазерной безопасности: - с насадкой, перекрывающей лазерный пучок - с насадкой, не ограничивающей лазерный пучок - без насадки | 1 3B 3B |
| Электропитание от сети переменного тока: - напряжением, В - частотой, Гц | 100 - 240 50-60 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более - атмосферное давление, мм рт. ст. | от 15 до 25 80 от 720 до 790 |

## Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации ИнСпектр.443430.002 РЭ типографским методом и в виде наклейки на корпус спектрометра методом наклеивания.

## Комплектность

Таблица 3

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Спектрометр люминесцентный портативный «ИнСпектр» L405» | 1 | Модель по выбору заказчика |
| Сетевой адаптер питания | 1 | Для включения прибора в сеть |
| Кабель USB | 1 | Для подключения прибора к ПК |
| Флэш-диск c программой управления и установочными драйверами | 1 |  |
| Комплект насадок | 1 |  |
| Комплект виал для измерений жидких и сыпучих субстанций (1,5 мл, 32 x 11,6 мм) |  |  |
| Запасной лазерный блок | 1 |  |
| Противоударный герметичный пластиковый кейс | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации ИнСпектр.443430.002 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки № МП 118. Д4-12 | 1 |  |
| Планшетный компьютер | 1 | По запросу заказчика |
| Защитные очки, блокирующие лазерное излучение | 1 | По запросу заказчика |

## Поверка

осуществляется по документу МП 118.Д4-12 «Спектрометры люминесцентные портативные «ИнСпектр L405». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 19 ноября 2012 г.

Основные средства поверки:

1. Лампа эталонная спектральная с полым катодом ЛСП6-Э (CuZn)

Основные метрологические характеристики:

Спектральный диапазон: от 190 до 1000 нм

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений энергетической освещенности: ±10 %

Нестабильность энергетической освещенности: ±1 %

2. Аттестованные смеси родамина В, приготовленные в соответствии с РМГ 60-2003 «ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке»

Основные метрологические характеристики:

Погрешность аттестации: не более 2 %

## Сведения о методах измерений

«Спектрометры люминесцентные портативные «ИнСпектр L405». Руководство по эксплуатации ИнСпектр.443430.002 РЭ», раздел III «Эксплуатация прибора».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам раман-люминесцентным портативным «ИнСпектр» L405

ТУ 4434-001-61543068-2010 «Спектрометры люминесцентные портативные «ИнСпектр L405». Технические условия».