Основные технические характеристики:

| Наименование | Значение/дипазон измерения |
| --- | --- |
| 1. Режимы вентиляции: |  |
| - режим SVCV (Synchronized Volume Control Ventilation) – принудительная синхронизированная вентиляция с контролем по объёму; |  |
| - режим SPCV (Synchronized Pressure Control Ventilation) – принудительная синхронизированная вентиляция с контролем по давлению |  |
| - режим PSV (Pressure Support Ventilation) – вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением |  |
| - режим CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – режим самостоятельного дыхания под постоянным положительным давлением |  |
| - режим FSV (Flow Support Ventilation) – самостоятельное дыхание при постоянном потоке кислорода |  |
| - режим HFCV (High Frequency Catheter Ventilation) – режим инвазивной высокочастотной вентиляции катетерным методом |  |
| - режим HFMV (High Frequency Mask Ventilation) – режим эжекционной высокочастотной вентиляции |  |
| - режим INH (Inhalition) – режим ингаляции жидкими лекарственными средствами с помощью небулайзера |  |
| 2. Давление на выходе редуктора, МПа | 0,4±0,05 |
| 3. Состав газа: |  |
| - во всех режимах, кроме HFMV; | О2 (100%) |
| - в режимах SVCV, SPCV, PSV, CPAP при работе от турбины; | О2 (21%) |
| - в режиме SVCV при работе от концентратора; | О2 (30%, 40%, 50%, 60%, 70%) |
| - в режимах SPCV, PSV, CPAP при работе от концентратора; | О2 (30%, 40%, 50%) |
| - в режиме HFMV | О2 + воздух (50%) |
| 3. Задаваемый дыхательный объем, мл |  |
| - в режиме SVCV | 60 - 1100 |
| 4. Задаваемая частота вентиляции (дыхания), 1/мин |  |
| - в режиме SVCV; | 2 - 60 |
| - в режиме SPCV; | 5 - 60 |
| - в режимах HFCV, HFMV | 90 - 300 |
| 5. Отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха, Ti/Te | от 2/1 до 1/4 |
| 6. Чувствительность триггера, см.вод.ст. | от – 8,5 до + 15 |
| 7. Задаваемое рабочее давление |  |
| - инспираторное давление в режимах SPCV, PSV, см.вод.ст.; | 10 - 60 |
| - давление поддержки в режиме CPAP, см.вод.ст.; | 6 - 15 |
| - выходное давление в режимах HFCV, HFMV, атм; | 0,1 – 2,4 |
| - выходное давление в режиме INH, атм; | 1,0 – 2,4 |
| 8. Регулируемый поток максимально допустимого давления, см.вод.ст. | 10 – 60 |
| 9. Положительное давление клапана PEEP (ПДКВ), см.вод.ст. | 0 - 20 |
| 10. Задаваемый поток в режиме FSV (ингаляция), л/мин | 2 - 15 |
| 11. Время установления рабочего режима, не более, сек | 15 |
| 12. Потребляемый ток от внешнего источника питания, не более, А | 5 |
| 13. Мощность, потребляемая аппарата, не более, Вт | 80 |
| 14. Уровень шума, создаваемый при работе аппарата, не более, дБА | 65 |
| 15. Механический предохранительный клапан, предел срабатывания, свыше, кПа | 6 |
| 16. Рабочий газ | Медицинский кислород |
| 17. Электропитание аппарата, В: |  |
| - бытовая электросеть; | 220 (через внешний преобразователь) |
| - бортовая электросеть; | 12±3 |
| - встроенный аккумулятор | 14,4 |
| 18. Аппарат работоспособен: |  |
| - в интервале температур при эксплуатации, °С | от + 10 до + 40 |
| - в интервале температур при транспортировании и хранении, °С | минус 50, +50 |
| - в условиях относительной влажности (при температуре +25°С), % | 100 |
| 19. Масса аппарата (блока ИВЛ), не более, кг | 6±0,5 |
| 20. Габаритные размеры аппарата (блока ИВЛ), мм | 315±5х236±5х236±5 |
| 21. Акустические и визуальные сигналы тревог при: |  |
| - отсутствие колебаний в дыхательном контуре свыше 10 сек; |  |
| - разгерметизации дыхательного контура; |  |
| - превышение границы респираторного давления; |  |
| - превышение давления в дыхательном контуре в режиме CPAP; |  |
| - разряде аккумулятора ниже 20%; |  |
| - некорректной работе в режиме FSV; |  |
| - низком входном давлении; |  |
| - высоком входном давлении |  |
| 22. Наружная резьба присоединительного штуцера вентиля баллона БК-2 | Сп. Труб. 21,8 14 ниток на дюйм |
| 23. Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц | IP34 |
| 24. Средний срок службы, не менее, лет | 5 |

Примечание: * Масса указана с учетом поставки с металлическим баллоном.