Основные технические характеристики:

| Наименование | Значение/дипазон измерения |
| --- | --- |
| 1. Режимы вентиляции: |  |
| - режим SVCV (Synchronized Volume Control Ventilation) – принудительная синхронизированная вентиляция с контролем по объёму; |  |
| - режим SPCV (Synchronized Pressure Control Ventilation) – принудительная синхронизированная вентиляция с контролем по давлению |  |
| - режим PSV (Pressure Support Ventilation) – вспомогательная вентиляция с поддержкой давлением |  |
| - режим FSV (Flow Support Ventilation) – самостоятельное дыхание при постоянном потоке кислорода |  |
| 2. Аппарат в режиме SVCV обеспечивает автоматическую адаптацию параметров вентиляции по приблизительному весу пострадавшего, кг | 10 - 120 |
| 3. Давление на выходе редуктора, МПа | 0,4±0,05 |
| 4. Состав газа: |  |
| - во всех режимах; | О2 (100%); О2 + воздух (50%) |
| 5. Задаваемый дыхательный объем, мл |  |
| - в режиме SVCV | 100 - 1200 |
| 6. Задаваемая частота вентиляции (дыхания), 1/мин |  |
| - в режиме SVCV, SPCV; | 5 - 60 |
| 7. Отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха, Ti/Te | 1/1; 1/2; 1/3 |
| 8. Чувствительность триггера, см.вод.ст. | от - 9,0 до - 2 |
| 9. Задаваемое рабочее давление |  |
| - инспираторное давление в режимах SPCV, PSV, см.вод.ст.; | 10 - 50 |
| 10. Регулируемый поток максимально допустимого давления, см.вод.ст. | 10 – 60 |
| 11. Положительное давление клапана PEEP (ПДКВ), см.вод.ст. | 0 - 20 |
| 12. Задаваемый поток в режиме FSV (ингаляция), л/мин | 2 - 15 |
| 13. Экстренная подача кислорода, расход, л/мин | 60±15 |
| 14. Время установления рабочего режима, не более, сек | 15 |
| 15. Потребляемый ток от внешнего источника питания, не более, А | 0,75 |
| 16. Мощность, потребляемая аппарата, не более, Вт | 9 |
| 17. Уровень шума, создаваемый при работе аппарата, не более, дБА | 65 |
| 18. Механический предохранительный клапан, предел срабатывания, свыше, см.вод.ст. | 60 |
| 19. Рабочий газ | Медицинский кислород |
| - бытовая электросеть; | 220 (через внешний преобразователь) |
| - бортовая электросеть; | 12±3 |
| - встроенный аккумулятор | 4,2 |
| 20. Масса, не более, кг |  |
| - блока ИВЛ | 1±0,1 |
| - блока ИВЛ, установленного в футляре, с баллоном БК-2 и комплектующими | (9 ± 0,5) * |
| 21. Габаритные размеры, мм |  |
| - блока ИВЛ | 210±5х53±5х135±5 |
| - блока ИВЛ, установленного в футляре, с баллоном БК-2 и комплектующими | 430±10х 150±10х340±10 |
| 22. Акустические и визуальные сигналы тревог при: |  |
| - отсутствие колебаний в дыхательном контуре свыше 10 сек; |  |
| - разгерметизации дыхательного контура; |  |
| - превышение границы респираторного давления; |  |
| - разряде аккумулятора ниже 20%; |  |
| - низком входном давлении; |  |
| - высоком входном давлении |  |
| 23. Наружная резьба присоединительного штуцера вентиля баллона БК-2 | Сп. Труб. 21,8 14 ниток на дюйм |
| 24. Степень защиты от проникновения воды и твердых частиц | IP34 |
| 25. Средний срок службы, не менее, лет | 5 |

Примечание: * Масса указана с учетом поставки с металлическим баллоном.