| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Рабочий диапазон анодных напряжений рентгеновского излучателя, кВ | от 50 до 200 |  |
| Диапазон измерений произведения кермы в воздухе по длине, мкГр·м | от 0,5 до 109 |  |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений произведения кермы в воздухе, % | в диапазоне от 0,5 до 10 мкГр·м | ±25 |
|  | в диапазоне от 10 до 109 мкГр·м | ±15 |
| Энергетическая зависимость КТ-камеры ДРК-1-К11 относительно анодного напряжения 70 кВ, % | в диапазоне анодных напряжений от 100 до 150 кВ | ± 5 |
|  | в диапазоне анодных напряжений от 50 до 100 кВ и от 150 до 200 кВ, от типовой зависимости (Приложение В к ТУ 9441-109-31867313-2012) | ± 2 |
| Пространственная неоднородность чувствительности КТ-камеры ДРК-1М-К11 в зависимости от угла падения излучения ± 180º в плоскости, перпендикулярной оси детектора, %, не более | ± 3 |  |
| Пространственная неоднородность чувствительности КТ-камеры ДРК-1М-К11 по длине, %, не более | ± 3 |  |
| Изменение показаний в отсутствие излучения ДРК-1М-КТ, мкГр×м, за 1 мин не более | 0,025 |  |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 10 |  |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |  |