| Диапазон анодных напряжений рентгеновского излучателя | 20 ÷ 200 кВ |
| --- | --- |
| Диапазон измерений произведения кермы (поглощенной дозы) в воздухе на площадь | 0,1 ÷109 мкГр·м2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений произведения кермы в воздухе на площадь | ± 15 % |
| Изменение показаний дозиметра, обусловленное токами утечки ионизационной камеры | не более 1 мкГр·м2 за 1 ч |
| Прозрачность ионизационной камеры для видимого света | не менее 70 % |
| Эквивалент по ослаблению ионизационной камеры при анодном напряжении 100 кВ, процентной пульсации напряжения генерирования не более 10 % от общей фильтрации 2 мм для камеры ДРК-1 М-К02-А | 0,4 мм AI |
| Время запаздывания получения информации | не более 5 с |
| Время установления рабочего режима | не более 10 мин |
| Ресурс работы картриджа принтера | не менее 250 000 символов |