| Основные технические характеристики АЭ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность, л/ч: |  |  |  |  |  | 5 (-10%) |  |  |  |
| Напряжение, В: |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт: |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| Расход исходной воды, л/ч: |  |  |  |  |  | 36 (±10%) |  |  |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: |  |  |  |  |  | 255х210х360 150х95х200 |  |  |  |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  | 14 месяцев |  |  |  |
| Срок эксплуатации: |  |  |  |  |  | Не менее 8 лет |  |  |  |
| № п/п | Наименование характеристики | Производитель / Модель аквадистиллятора |  |  |  |
|  |  | ООО ПФ «Ливам» АЭ-5 | ОАО «ТЗМОИ» PHS Aqua 4 | ООО «Завод ЭМО» ДЭ-4М | GFL 2001/4 |
| 1 | Производительность, л/час | 5 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) | 4 (-10%) |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Количество потребляемой исходной воды, л/час | 36 | 50 | 100 | 40 |
| 4 | Габариты (ДхШхВ), мм | 255х210х360 | 255х230х270 | 360х220х660 | 280х250х490 |
| 5 | Масса, кг | 6,4 | 6 | 10 | 7,5 |
| 6 | Электропроводность получаемого дистиллята, мкСм/см | 2,0-2,2 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 2,3 |
| 7 | Температура наружной части °С | 40-45 | 35-40 | 30-35 | 30-35 |