| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Температурный диапазон термостата колонок, °С | от-100 до+400 |
| Количество изотерм | 4 |
| Объем термостата колонок, л: полный полезный | 20 18 |
| Предел детектирования: |  |
| пламенно-ионизационный (ПИД), г/с | 2,0x10-12 |
| по теплопроводности (ДТП), г/мл | 1x10-s |
| постоянной скорости рекомбинации (ДПР), по линдану, г/с | 2x10-14 |
| пламенно-фотометрический (ПФД), г/с по фосфору в метафосе по сере в метафосе | 1x10-12 2x10-12 |
| термоионный (ТИД), г/с по фосфору в метафосе | 1,0x10-14 |
| фотоионизационный (ФИД), по бензолу, г/мл лампа КсРВ лампа КрРВ | 4,0х 10-12 5,0х 10-14 |
| Питание | 180+260В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм: длина (глубина), ширина, высота | 490x600x500 |
| Максимальный вес, кг | 60 |

- Испаритель для ввода пробы в насадочную колонку. Позволяет вводить пробу непосредственно в колонку или через съемный вкладыш из кварцевого стекла.

- Испаритель для ввода пробы в капиллярную колонку. Конструкция испари теля предусматривает подсоединение дополнительных устройств с сохранением возможности дозирования пробы микрошприцем; имеет минимальный мертвый объем, позволяет дозировать пробу в режиме с делением и без деления потока; линия обдува мембраны обеспечивает отсутствие фона и эффектов памяти.

- Ручной кран-дозатор КД-234-02. Необогреваемый 6-ти портовый кран с полным внутренним объемом не более 20 мкл, устанавливается на место испарителя.

- Автоматический кран-дозатор КД-234-04. Обогреваемый 6-ти портовый кран с электроприводом, устанавливается на место испарителя или внутри термостата колонок.

- Автоматический переключающийся кран-дозатор. Обогреваемый 10-ти пор товый кран. Предназначен для автоматического переключения колонок, реализации схем обратной продувки и ввода газовых проб. Устанавливается на испаритель хроматографа или внутри термостата колонок.

- Дозатор равновесного пара. Предназначен для анализа летучих компонентов, находящихся в равновесии с твердой или жидкой пробой (хлорорганика в питьевой воде, газы, растворенные в трансформаторном масле и т. п.) Устанавливается на испаритель хроматографа.

- Термодесорбер ТД-147 предназначен для концентриро вания микропримесей различных органических загрязни телей (акрилатов, бензола, винилхлорида, гексанола, кси лола, толуола и других) при контроле атмосферного воздуха, когда их концентрация находится ниже предела обнаружения хроматографа. Устанавливается на место испари теля хроматографа.

- Метанатор обеспечивает конверсию СО и СОг в токе во дорода до метана, который может детектироваться ПИД на уровне ≤1 ppm.

- Измерители расхода газа ИРГ-10, ИРГ-100, ИРГ-1000 для измерения расходов чистых неагрессивных газов от 1 до 1000 см3/мин.

- Микрошприцы предназначены для ввода жидких проб в испаритель хроматографа, выпускаются на разные объе мы: MLLI-1M (0,1-1,0 мкл); МШ-10, МШ-ЮМ (1,0-10,0 мкл); МШ-50 (1,0-50,0 мкл).

- Колонки капиллярные кварцевые (ККК). Габариты: длина — 25-50 м, внутренний диаметр — 0,18-0,25 мм, диаметр витка — 150-180 мм. Колонки намотаны на ме таллический каркас. Внешняя поверхность капилляров по крыта термостойким полиимидным лаком. На внутренней поверхности нанесены пленки неподвижных жидких фаз или химически привиты SE-30, OV-101, ПЭГ-20М, Лукопрен Г-1000, ПЭГА. По желанию заказчика возможно нанесение другой жидкой фазы. Колонки снабжены паспортом с хроматограммой тестовой смеси, где указаны основные параметры (эффективность, емкость, число разделения).

- Колонки капиллярные кварцевые для анализа пестицидов в комплекте с ДПР-К и устройством для подсоеди нения капиллярных колонок.

- Колонки насадочные (КН). Материал — стекло, нержа веющая сталь. Габариты: длина от 1 до 6 м; наружный диаметр от 4 до 6 мм; внутренний диаметр от 2 до 4 мм. Адсорбенты: Силохромы С-80, С-80МС, С-120, С-120МС, С-20МК, С-40МК, С-ЗОМК, Полисорб-1, Парапаки. Твердые носители: Хроматом N-AW и Хроматон N-AW-HMDS с одной из следующих жидких фаз: Апиезон L, Сквалан, SE- 30, ПЭГ-20М, ПЭГ-1500, ПЭГА, 1, 2, 3-трис-β-цианэтокси- пропан, трикрезилфосфат, OS-124, OV-210, n, n'-метоксиэтоксиазоксибензол, нитрилотрипропионитрил и т.п.

- Каждая стандартизированная колонка снабжена хроматограммой тестовой смеси. Колонки, заказанные под опреде ленную задачу, также снабжены хроматограммами разде ления конкретных смесей.

- Пробоотборники ПГО-50, ПГО-400 и ПУ-50, ПУ-400 применяются для отбора сжиженных углеводородных газов из стационарных емкостей, железнодорожных цистерн, тру бопроводов и баллонов, а также для отбора жидких и газовых проб из технологических аппаратов и трубопроводов.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

Гарантия на продукцию ООО "ЦВЕТ” - 18 месяцев.
Специалистами ООО "ЦВЕТ” проводятся пуско-наладочные работы, обуче ние персонала и полное гарантийное и послегарантийное обслуживание. По Вашим заказам ООО "ЦВЕТ" может разработать специализированную аппа ратуру для решения конкретных задач.