| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Температурный диапазон термостата колонок | от - 50°C до + 400°C |
| Пределы детектирования: |  |
| пламенно-ионизационный (ПИД), г/с | 2,0·10-12 |
| по теплопроводности (ДТП), г/мл | 1,0·10-9 |
| постоянной скорости рекомбинации (ДПР),по линдану | 2,0·10-14 |
| пламенно-фотометрический (ПФД): |  |
| по фосфору в метафосе | 1,0·10-12 |
| по сере в метафосе | 2,0·10-12 |
| термоионный (ТИД): |  |
| по фосфору в метафосе | 1,0·10-14 |
| фотоионизационный (ФИД), по бензолу: |  |
| лампа КсРВ | 4,0·10-12 |
| лампа КрРВ | 5,0·10-14 |
| Объем термостата колонок, л | 20 |
| Питание | 187-242 В, 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| влажность, % | до 80 |
| температура, °С | от +10 до +35 |

Дополнительные устройства к ХРОМАТОГРАФУ

- Блок дозирования газовых смесей БДГ-182 обогреваемый, 6-портовый предна значен для автоматического и ручного дозирования определенных объемов газо вых проб 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 см3 в аналитическую колонку хроматографа.

- Блок дозирования газов БДГ-184 обогреваемый, 8-портовый предназначен для автоматического и ручного дозирования определенных объемов газовых проб 0,5; 1,0; 2,0 см3 в аналитическую колонку хроматографа и обратной продувки колонки.

- Блок дозирования газа БДГО-171 предназначен для ручного дозирования и со держит обогреваемый (до 150°С) шестиходовой кран-дозатор и четырехходовой кран, используемый как кран обратной продувки.

- Крак-дозатор КД-234-01 для ручного дозирования газа, не обогреваемый, со сменными дозами 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 (0,125 по спецзаказу) см3.

- Кран-дозатор КД-252 для ручного дозирования газа, не обогреваемый, со смен ными дозами 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 (0,125 по спецзаказу) см3, устанавливается на испарителе.

- Краны механические поворотные КМП предназначены для коммутации различ ного числа газовых линий с условным проходом 1 и 4 мм за счет углового переме щения коммутирующего органа.

- Устройство дозирования жидкости УДЖ-179 предназначено для дозирования определенного объема жидких проб 1,0; 2,0; 4,0; 8,0, (24,0 по спецзаказу) мкл в испаритель хроматографа.

- Метанатор обеспечивает конверсию СО и СО2 в токе водорода до метана, который может детектироваться ПИД на уровне <1 ppm.

- Устройство криогенное УК-84 представляет собой управляемый электромагнит ный клапан, обеспечивающий регулируемый поток жидкого азота к термостату хроматографа и поддержание в термостате температур от +40°С до -100°С.

- Устройство обогатительное УО-89 представляет собой 6-ходовой обогреваемый кран, обеспечивающий коммутацию обогатительной колонки с аналитической частью хроматографа. Устройство комплектуется сосудом для хладоагента и печью для десорбции.

- Термодесорбер ТД-147 предназначен для концентрирования микропримесей раз личных органических загрязнителей (акрилатов, бензола, винилхлорида, гексанола, ксилола, толуола и других) при контроле атмосферного воздуха, когда их концен трация находится ниже предела обнаружения хроматографа.

- Устройство парофазного дозирования «Фаза»предназначено для подготовки и дозирования паровой фазы, находящейся в равновесии с анализируемой пробой.

- Устройство "Фаза" используется при анализе легких фрак ций жидких проб промышленного, природного и биологиче ского происхождения, анализе летучих выделений из твер дых материалов естественного и промышленного происхо ждения, дозировании чистых газов. Конструкция устройства обеспечивает извлечение и дозирование пробы практиче ски без нарушения стабильности потока газа-носителя.

- Устройство для анализа газов, растворенных в транс форматорном масле УАТМ-133 (ручное). Отбор проб - ме тодом парофазного дозирования. Анализ газов проводится последовательно на двух насадочных колонках и двух де текторах (ДТП и ПИД).

- Блок подготовки газов БПГ-183К для работы с капилляр ными колонками в режиме с делением и без деления вво димой пробы, с электронным заданием и регулированием расходов газа-носителя, водорода и воздуха, электронными регуляторами расхода в линии обдува резиновой мембраны и линии сброса и давления перед колонкой, цифровым кон тролем всех расходов и давления. Блок обеспечивает воз можность выключения расхода сброса после ввода пробы для экономии газа-носителя. В блоке предусмотрено сохра нение значений расхода и давления и запирание всех газо вых линий при выключении сетевого питания.

- Измерители расхода газа ИРГ-10, ИРГ-100, ИРГ-1000 применяются для измерения расходов чистых неагрессив ных газов до 10,100 и 1000 мл/мин соответственно.

- Микрошприцы предназначены для введения жидких проб в испаритель хроматографа, выпускаются на разные объе мы: МНИМ (0,1-1,0 мкл); МШ-10 (1,0-10,0 мкл); МШ-50 (1,0- 50,0 мкл).

- Колонки капиллярные кварцевые (ККК). Габариты: длина — 25-50 м, внутренний диаметр — 0,18-0,25 мм, диа метр витка — 150-180 мм. Колонки намотаны на металли ческий каркас. Внешняя поверхность капилляров покрыта термостойким полиимидным лаком. На внутренней поверх ности нанесены пленки неподвижных жидких фаз или хими чески привиты SE-30, Е-301, OV-101, ПЭГ-20М, Лукопрен Г- 1000, ПЭГА. По желанию заказчика возможно нанесение другой жидкой фазы. Колонки снабжены паспортом с хро матограммой тестовой смеси, где указаны основные пара метры (эффективность, емкость, число разделения).

- Колонки капиллярные кварцевые для анализа пестицидов в комплекте с ДПР-К и устройством для подсоедине ния капиллярных колонок.

- Устройство для работы с капиллярными колонками КД РКК-241 (испаритель) предназначено для ввода пробы в капиллярную колонку в режиме с делением и без деления вводимой пробы и содержит линию обдува резиновой мем браны и линию сброса газа-носителя, расход которого ре гулируется игольчатыми дросселями.

- Колонки насадочные (КН). Материал — стекло, нержа веющая сталь. Габариты: длина от 1 до 6 м; наружный диа метр от 4 до 6 мм; внутренний диаметр от 2 до 4 мм. Ад сорбенты: Силохромы С-80, С-80МС, С-120, С-120МС, С- 20MK, С-40МК, С-ЗОМК, Полисорб-1, Парапаки. Твердые носители: Хроматон N-AW и Хроматон N-AW-HMDS с од ной из следующих жидких фаз: Апиезон L, Сквалан, SE-30, ПЭГ-20М, ПЭГ-1500, ПЭГА, 1, 2, 3-трис-β-цианэтоксипропан, трикрезилфосфат, OS-124, OV-210, n, n'-метоксиэтоксиазоксибензол, нитрилотрипропионитрил и т.п.

Каждая стандартизированная колонка снабжена хромато граммой тестовой смеси. Колонки, заказанные под опреде ленную задачу, также снабжены хроматограммами разде ления конкретных смесей.

По желанию заказчика хроматограф может быть укомплектован любым набором детекторов, капиллярными и насадочными колонками и дополнительным оборудованием.