РЕЖИМЫ ИВЛ:

| Режимы принудительной ИВЛ | с управляемым объемом | CMV VCV |
| --- | --- | --- |
|  | с управляемым давлением | CMV PCV |
|  | c управлением по давлению и доставкой гарантированного объема | PCV VG |
| Режимы с синхронизированной перемежающейся ИВЛ | с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV VC |
|  | с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV PC |
|  | с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема с двойным контролем | SIMV DC |
| Режимы самостоятельного дыхания | с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением | CPAP+PS |
|  | самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления | BiSTEP + PS |
|  | Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV |
|  | неинвазивная вентиляция | NIV |
| Резервный режим | апноэ-вентиляция | Apnea |
| Функция поддержки давлением | функция поддержки давлением | PS |

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

| Дыхательный объем | 10-3000 мл |
| --- | --- |
| Частота дыхания | 1-120 дых./мин. |
| Время вдоха | 0,2-10 с |
| Чувствительность триггера по потоку | 0,5-20 л/мин. |
| Чувствительность триггера по давлению | 0,5-20 см вод. ст. |
| ПДКВ | 0-50 см вод. ст. |
| Давление вдоха | 0-100 см вод. ст. |
| Давление поддержки | 0-80 см вод. ст. |
| Отношение I:E | 1:99-60:1 |

ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

| Модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма | Метод непрямой калориметрии, без использования расходных материалов. Непрерывные измерения: - потребления пациентом кислорода (VO2), - выработки пациентом углекислого газа (VСO2), - коэффициента дыхания(RQ), - расхода энергии (EE). |
| --- | --- |
| Модуль капнометрии главного потока (mainstream) | Анализ газа в дыхательном контуре, без отбора пробы и влияния на минутный объем дыхания. Мониторинг EtCO2, FiCO2, капнограмма |
| Модуль мониторинга параметров альвеолярной вентиляции | - объемная капнометрия, - объем функционального "мертвого" пространства Vd, - объем альвеолярной вентиляции Valv, MValv. |
| Модуль мониторинга сердечного выброса по методу Фика | Расчет параметра сердечного выброса (СО) на основе данных модуля мониторинга альвеолярной вентиляции и объемной капнометрии |
| Стресс-индекс | Интегральный показатель, характеризующий правильность выбора величин в установках ПДКВ и объема вдоха |

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИИ:

БАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ:

Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, ПДКВ, автоПДКВ

Минутный объем дыхания, в том числе спонтанного дыхания

Объем вдоха, объем выдоха

Время выдоха, в том числе спонтанного

Величина потока в конце выдоха

Максимальный поток на вдохе

Величина утечки на вдохе и на фазе PEEP

Частота дыханий, частота спонтанных вдохов

Комплайнс C

Резистенс R

Динамический комплайнс/резистанс

Длительность вдоха и выдоха

Коэффициент заполненности цикла дыхания (отношение времени вдоха к общей длительности дыхательного цикла)

Отношение времени вдоха к времени выдоха I:E

Концентрация кислорода на вдохе FiO2

Содержание CO2 в газовой смеси EtCO2, FiСO2

РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ:

Конечное давление выдоха

Внутреннее положительное давление в конце выдоха (остаточное давление в легких, возникающее вследствие незавершенности выдоха)

Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе

Стресс-индекс

Индекс респираторного усилия (Р0.1)

Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата

Коэффициент спонтанного дыхания

Сопротивление выдоху

Сопротивление контура

Растяжимость контура

Эластичность дыхательных путей (эластенс)

Индекс поверхностного дыхания

Объем минутной альвеолярной вентиляции (MValv)

Дополнительное давление (Paux) в трахее/пищеводе

Функциональное «мертвое» пространство

Сердечный выброс (CO)

Потребление кислорода (VO2)

Элиминация (выделение) СO2

Коэффициент дыхания (RQ)

Расход энергии (EE)

Уровень оксигенации гемоглобина артериальной крови пациента (SpO2)

Частота пульса (PR)

ГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:

Одновременное отображение на экране до 3 кривых и одной петли по выбору пользователя

Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время, капнограмма

Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление